## Sheet1
2019年武器装备科研生产单位计量监督检查任务自查报告
计量监督检查要求 |  |  |  | 任务分工
序号 | 检查内容 | 扣分规则 | 分值 | 负责单位（协办单位） | 完成时间 | 任务分解
1.2 | 管理制度 （12分）
1.2.2 | 是否建立了计量管理制度（或程序文件），并经过批准。一般应包括以下内容： 1）计量标准器具管理 2）测量设备管理 3）原始记录、证书及印章管理 4）测量人员管理 5）计量确认 6）计量状态标识管理 7）计量保证 8）计量技术文件管理 9）不合格测量设备追溯管理 | 1）发现有未经过批准的计量管理制度，扣10分； 2）每缺少1项内容，扣2分； 3）每发现1项内容不完善，扣1分。 | 10 | 装备工程部（各学院/研究院） | 2019-06-07 | 组织编制计量管理制度。
1.3 | 测量人员（15分）
1.3.3 | 检验员和专用测试设备校准人员是否持有效证件上岗，是否有相应的技术培训、考核记录。 | 1）每发现1名无有效证件开展工作的人员，扣0.5分； 2）每发现1名无培训和考核记录的人员，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-17 | 汇总专用测试设备校准人员名单，报人事处。
|  |  |  | 人事处（各学院/研究院） | 2019-05-31 | 提供检验员和专用测试设备校准人员名单、发证记录；提供技术培训、考核记录备查。
2 | 测量设备管理 （105分）
2.1 | 一般要求 （80分）
2.1.1 | 是否建立统一的测量设备台账（专用测试设备可单独建立台账），账物是否相符。 | 1）未建立统一台账的，扣3分； 2）每发现1台/件测量设备账物不符的，扣1分，最高扣4分。 | 7 | 国资处（各学院/研究院） | 2019-05-31 | 提供全校测量设备台账（含专用测试设备台账），确保账物相符（台账中注明设备类别，详见6.2.1条）。
2.1.3 | 是否制定测量设备周期检定计划，计划是否涵盖全部测量设备并经过审批。 | 1）未制定周期检定计划的或周期检定计划未经审批的，扣2分； 2）每发现1台/件测量设备未纳入周期检定计划的，扣0.5分，最高扣3分。 | 5 | 国资处（各学院/研究院） | 2019-05-31 | 提供测量设备周期检定计划（有审批）、《计量器具情况统计表》。
2.1.4 | 周期检定是否按计划实施。 | 每发现1台/件测量设备未按周期检定计划实施的，扣1分。 | 5 | 各学院/研究院（国资处） | 2019-05-31 | 提供测量设备检定/校准记录备查，提供样本1份。
2.1.5 | 测量设备是否向有资质的法定计量技术机构进行溯源。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣0.5分。 | 5 | 各学院/研究院（国资处） | 2019-05-31 | 提供《通用测量设备溯源情况调查表》、《未溯源通用测试设备情况调查表》（如无，可不填）、《专用测试设备溯源情况调查表》、《未溯源专用测试设备情况调查表》（如无，可不填）（江苏省国防二级计量站包括3211计量站、3212计量站、3213计量站、3214计量站）。
2.1.6 | 测量设备的限用是否履行审批手续。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣0.5分。 | 3 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
2.1.7 | 限用测量设备的使用是否满足要求。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣1分。 | 5 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
2.1.8 | 测量设备的封存、禁用、停用是否履行相关手续。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣0.5分。 | 3 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
2.1.9 | 封存、禁用、停用测量设备是否按要求隔离存放。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣1分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果；提供封存、禁用、停用测量设备按要求隔离存放的证据（如照片）。
2.1.10★ | 是否存在使用已封存、禁用、停用测量设备的情况。 | 发现使用已封存、禁用、停用测量设备的，扣8分。 | 8 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
2.1.11 | 发现测量设备不合格时，是否实施了测量结果追溯。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣1分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
2.1.12 | 对不合格测量设备的追溯方法和结果是否正确。 | 每发现1台/件测量设备不正确的，扣1分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
2.1.13 | 测量设备的存放是否符合相关环境要求。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果；提供测量设备存放环境要求文件。
2.1.14 | 检验和生产共用测量设备用于检验前是否验证其技术性能满足使用要求。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣1分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
2.1.15 | 检测设备的准确度应高于被测设备的准确度，被测产品与测量设备之间、测量设备与其校准设备之间的测量不确定度比是否满足4:1的要求；不满足时是否经过分析论证，并提出合理解决方案。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求且未经分析论证的，扣0.5分。 | 5 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
2.1.16 | 委外检定和校准的测量设备，溯源是否有效。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
2.1.17 | 自检自校的测试设备，其溯源是否有效。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣0.5分。 | 3 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
2.1.18 | 使用测量设备时，是否超出溯源范围（参数、量限、不确定度等）。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣2.5分。 | 10 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
2.2 | 专用测试设备管理（含有量值准确度要求的工装） （25分）
2.2.1 | 专用测试设备的引进、购置、研制过程中的策划、方案论证、技术评审是否有计量人员参与。 | 每发现1台/件专用测试设备不符合要求的，扣1分。 | 3 | 国资处（各学院/研究院） | 2019-05-31 | 提供计量人员参与记录备查，提供样本1份。
2.2.2 | 专用测试设备验收是否有计量人员参与。 | 每发现1台/件专用测试设备不符合要求的，扣1分。 | 3 | 国资处（各学院/研究院） | 2019-05-31 | 提供验收记录备查，提供样本1份。
2.2.3 | 专用测试设备的技术文件是否齐全，一般应包括：技术报告、使用说明书、测试报告、必要的测试/自校软件及相关资料、必要的图纸等。 | 每发现1台/件专用测试设备不符合要求的，扣0.5分。 | 3 | 国资处（各学院/研究院） | 2019-05-31 | 提供技术文件备查。
2.2.4 | 专用测试设备投入使用前是否进行了计量确认。 | 每发现1台/件专用测试设备不符合要求的，扣1分。 | 3 | 国资处（各学院/研究院） | 2019-05-31 | 提供计量确认记录备查，提供样本1份。
2.2.5 | 专用测试设备是否具有校准规范。 | 每发现1台/件专用测试设备不符合要求的，扣1分。 | 5 | 各学院/研究院（国资处） | 2019-05-31 | 提供专用测试设备校准规范目录；提供校准规范（根据JJF（军工）2-2012《国防计量标准规范编写规则》编写）、编写说明、实验报告、测量不确定度评定报告、征求意见汇总表、审定意见书等文件备查。
2.2.6 | 委外校准的专用测试设备，是否对其校准方案进行确认。 | 每发现1台/件专用测试设备不符合要求的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院（国资处） | 2019-05-31 | 提供自查结果。
2.2.7 | 专用测试设备技术文件中的计量特性表述是否正确、全面。 | 每发现1台/件专用测试设备不符合要求的，扣0.5分。 | 3 | 各学院/研究院（国资处） | 2019-05-31 | 提供自查结果。
2.2.8 | 无法溯源的专用测试设备是否采取相应技术手段进行计量控制。 | 每发现1台/件专用测试设备不符合要求的，扣1分。 | 3 | 各学院/研究院（国资处） | 2019-05-31 | 提供自查结果。
3 | 科研生产过程计量保证 （80分）
3.4 | 试验阶段计量控制 （16分）
3.4.1 | 试验任务书中是否明确测试参数准确度要求。 | 每发现1份试验任务书不符合要求的，扣1分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
3.4.2 | 试验大纲的评审是否有计量人员的参与。 | 每发现1份试验大纲不符合要求的，扣1分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果；提供样本1份。
3.4.3 | 试验大纲中测量设备选择是否满足要求。 | 每发现1份试验大纲不符合要求的，扣1分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
3.4.4 | 大型试验中使用的测量设备是否在试验前进行计量检查、试验后进行核查。 | 1）每发现1台/件测量设备在试验前未进行计量检查的，扣1分，最高扣2分； 2）每发现1台/件测量设备在试验后未进行核查的，扣1分，最高扣2分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
3.4.5 | 试验数据记录是否清晰、规范、完整。 | 每发现1份试验数据记录不符合要求的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
3.5 | 生产阶段计量控制 （22分）
3.5.1 | 工艺文件中是否明确测试项目的参数、测量范围和准确度要求。 | 每发现1份工艺文件不符合要求的，扣1分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
3.5.2 | 工艺文件中选用的测量设备是否合理。 | 每发现1台/件选用测量设备不符合要求的，扣1分。 | 3 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
3.5.3 | 生产中使用的测量设备是否在有效期内。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣1分。 | 3 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
3.5.4 | 检验项目是否明确提出测试参数、测量范围和准确度要求。 | 每发现1个检验项目不符合要求的，扣1分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
3.5.5 | 检验中选用的测量设备是否合理。 | 每发现1台/件选用测量设备不符合要求的，扣1分。 | 3 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
3.5.6 | 检验使用的测量设备是否在有效期内。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣1分。 | 3 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
3.5.7 | 检验记录是否清晰、规范、完整。 | 每发现1份检验记录不符合要求的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
3.6 | 产品检测和校准管理 （4分）
3.6.1 | 是否按要求编制了产品检测需求明细表、检测设备推荐表、校准设备推荐表、检测和校准需求汇总表。 | 每发现1项产品不符合要求的，扣1分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
3.6.2 | 产品检测需求明细表、检测设备推荐表、校准设备推荐表、检测和校准需求汇总表是否经过评审并保留评审记录。 | 每发现1项产品不符合要求的，扣1分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果；提供样本1份。
3.7 | 校准和测试软件控制 （6分）
3.7.1 | 自编校准测试软件是否经过验证。 | 每发现1个软件不符合要求的，扣1分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果；提供验证记录样本1份。
3.7.2 | 自编校准测试软件是否经过评审。 | 每发现1个软件不符合要求的，扣1分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果；提供评审记录样本1份。
3.7.3 | 外购校准测试软件的功能是否经过确认。 | 每发现1个软件不符合要求的，扣1分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果；提供确认记录样本1份。
4 | 计量技术文件控制 （40分）
4.1 | 一般要求 （6分）
4.1.1 | 是否建立计量技术规范的目录。 | 未建立目录的，扣2分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供计量技术规范目录。
4.1.2 | 计量技术规范的目录是否实施动态管理。 | 1）发现1项计量技术规范未及时更新的，扣0.5分； 2）发现1项计量技术规范未纳入目录的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供对目录实时动态管理证据（如版本、变更记录）。
4.1.3 | 计量技术规范是否受控。 | 每发现1份计量技术规范未受控的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果（如盖受控章）。
4.2 | 通用计量技术规范 （14分）
4.2.1 | 使用的计量技术规范是否现行有效。 | 每发现1份计量技术规范不符合要求的，扣2.5分。 | 5 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
4.2.2 | 有正式规范而采用自编规范的，是否降低技术要求。 | 每发现1份计量技术规范不符合要求的，扣2分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
4.2.3 | 不能直接采用检定规程、校准规范或行业规范开展校准工作，需部分采用时，裁剪是否合理。 | 每发现1份计量技术规范不符合要求的，扣1分。 | 3 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
4.2.4 | 经裁剪形成的计量技术规范是否通过评审和批准，并保留评审记录。 | 1）每发现1份计量技术规范未评审的，扣0.5分 2）每发现1份计量技术规范未保留评审记录的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果；提供评审记录样本1份。
4.3 | 自编计量技术规范 （20分）
4.3.1 | 自编计量技术规范是否符合国防军工计量技术规范编制要求。 | 每发现1份自编计量技术规范不符合要求的，扣0.5分。 | 3 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果；提供自编计量技术规范目录。
4.3.2 | 校准方法是否科学合理、具有可操作性。 | 每发现1份自编计量技术规范不符合要求的，扣0.5分。 | 3 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
4.3.3 | 校准用设备的选取是否满足量传要求。 | 每发现1份自编计量技术规范不符合要求的，扣1分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
4.3.4 | 校准项目设置是否覆盖被校测量设备的全部计量特性。 | 每发现1份自编计量技术规范不符合要求的，扣1分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
4.3.5 | 校准方法是否通过验证。 | 每发现1份自编计量技术规范不符合要求的，扣0.5分。 | 3 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
4.3.6 | 复校时间间隔的确定是否合理。 | 每发现1份自编计量技术规范不符合要求的，扣0.2分。 | 1 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
4.3.7 | 自编计量技术规范是否经评审和批准，并保留评审记录。 | 1）每发现1份自编计量技术规范未评审的，扣0.5分； 2）每发现1份自编计量技术规范未保留评审记录的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果；提供评审记录样本1份。
5 | 技术记录控制 （40分）
5.1 | 检定、校准、测试、试验和检验记录格式是否规范。 | 每发现1份记录不符合要求的，扣0.5分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
5.2 | 原始数据是否在产生的当时予以记录，项目名称是否明确。 | 每发现1份记录不符合要求的，扣2分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
5.3★★ | 原始记录是否存在伪造、变造数据的情况。 | 一经发现，扣6分。 | 6 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
5.4 | 原始记录中出现错误时，是否采用划改的方式进行更正，并签章。 | 每发现1份记录不符合要求的，扣0.5分。 | 6 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
5.5 | 以电子媒体保存的记录，是否采取措施以避免原始数据丢失和改动。 | 1）每发现1份记录没有采取有效措施的，扣1分； 2）每发现1份记录的措施无效的，扣1分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
5.6 | 检定、校准记录的内容是否完整、信息是否充分，满足可追溯性要求，必要时应包含测量不确定度。 | 每发现1份记录不符合要求的，扣2分。 | 6 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
5.7 | 技术记录中计量单位的表达是否符合国防计量法规要求。 | 每发现1份记录不符合要求的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
5.8 | 测试、试验、检验记录信息是否完整。 | 每发现1份记录不符合要求的，扣1分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
5.9 | 技术记录保存期限是否符合国防科技工业计量相关要求。 | 每发现1份记录不符合要求的，扣1分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
5.1 | 技术记录保存方式是否符合国防科技工业计量相关要求。 | 每发现1份记录不符合要求的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
6 | 计量确认与标识 （32分）
6.1 | 计量确认 （15分）
6.1.1 | 在用的测量设备是否进行了计量确认。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣1分。 | 5 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果；提供确认记录样本1份。
6.1.2 | 计量确认是否依据测量设备的使用要求进行。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣1分。 | 5 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
6.1.3 | 计量确认的结果是否正确。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣1分。 | 5 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
6.2 | 标识管理 （17分）
6.2.1 | 测量设备是否进行分类管理，并具有表明其状态的有效标识。 | 1）每发现1台/件测量设备未进行分类管理的，扣1分； 2）每发现1台/件测量设备没有状态标识的，扣1分，最高不超过4分。 | 5 | 各学院/研究院（国资处） | 2019-05-31 | 提供自查结果（台账中应注明设备类别，一般A类设备指用于关键参数和关键部位定量测试、准确度要求较高的测量设备；B类设备指用于重要参数和重要部位的定量测试、有准确度要求的测量设备，C类设备指用于功能指标性使用且被测试参数无准确度要求的测量设备）。
6.2.2 | 测量设备状态标识是否与计量确认的结果相一致。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣1分。 | 5 | 各学院/研究院（国资处） | 2019-05-31 | 提供自查结果。
6.2.3 | 测量设备状态标识是否清晰完整、位置明显，并包括必要的信息。 | 每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣1分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
7 | 计量工作有效性 （52分）
7.1 | 计量工作符合性 （37分）
7.1.2★★ | 是否存在行政干预检定、校准结果的情况。 | 一经发现，扣6分。 | 6 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
7.1.4 | 检定、校准、测试时，是否按照规程规范和技术文件的方法进行。 | 每发现1次工作不符合要求的，扣1分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
7.1.5 | 检定、校准、测试项目是否齐全。 | 每发现1次工作不符合要求的，扣2分。 | 4 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
7.1.6 | 工作环境是否符合规程规范和技术文件要求。 | 每发现1项环境不符合要求的，扣1分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
7.1.7 | 实验室环境监控设备是否满足要求。 | 每发现1台/件监控设备不符合要求的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
7.1.8 | 工作环境记录是否符合要求。 | 每发现1份记录不符合要求的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
7.1.9 | 数据处理及表述是否正确。 | 每发现1项数据处理不符合要求的，扣2.5分。 | 5 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
7.2 | 证书、报告的规范性 （15分）
7.2.1 | 证书、报告的格式是否规范。 | 每发现1份证书、报告不符合要求的，扣0.5分。 | 3 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
7.2.2 | 证书、报告的信息是否完整。 | 每发现1份证书、报告不符合要求的，扣1分。 | 7 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
7.2.3 | 证书、报告的签署是否符合要求。 | 每发现1份证书、报告不符合要求的，扣0.5分。 | 3 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。
7.2.4 | 印章的使用是否符合相关规定要求。 | 每发现1次印章使用不符合要求的，扣0.5分。 | 2 | 各学院/研究院 | 2019-05-31 | 提供自查结果。